核磁共振兼容实验动物生理监护和门控系统

- 功能要求：

可在磁共振环境下，采集实验动物的心电、呼吸、体温等生理信号，并通过采集的生理信号产生核磁选通信号传输给磁共振成像设备（门控），消除生理伪影。另配备磁共振兼容动物加热系统，为磁屏蔽间内的实验动物提供加热维生。

2．技术参数要求：

2.1 可在高磁场环境下工作，采用无磁材料制造，核心采集放大器全无磁设计，在屏蔽间中工作不受磁场干扰；

2.2 信号传送可不受磁场环境干扰，在暴露在磁场环境中的部件间通信需使用光纤连接。

2.3 监测动物生理指标，分别为：心电，呼吸和体温；另日后能够通过选配其他生理监测模块增加所需的监测指标（可选配指标包括：呼吸末CO2、有创血压等）；

2.3.1 心电：

心电监测范围：最高可达900BPM；

共模抑制比：大于等于100dB；

2.3.2 呼吸：

呼吸监测范围：最高可达300BPM；

2.3.3 体温：

温度监测范围：10-70℃；

精度：小于等于±0.2℃；

2.4 提供心电门控和呼吸门控（选通信号）

2.4.1 心电门控：门控R波探测延迟可由用户设置；

    - 呼吸门控：呼吸门控宽度可有用户设置，步长小于等于1ms；

    - 心电+呼吸门控；

2.5 系统具备核磁下动物加热维生系统，可为在扫描中的麻醉动物提供热源，保证麻醉动物在较低温度的磁体内的生理状况。

技术服务要求：

1．设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2．质保期自验收合格日起12个月

3．维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4．交货地点：用户指定地点