中国科学院蛋白质科学研究平台设备采购招标通知

时间：2009年11月17日上午9：00

地点：中国科学院生物物理研究所

会议地点：小报告厅

联系人：韩玉刚 64888442

招标项目：

- 电镜样品制备相关设备：

  - 超薄切片机（常温，2台）

  - 程控冷冻替代仪（1台）

  - 配合高压冷冻仪使用的生物样品快速转移装置（1台）

  - 高真空精密镀膜仪（1台）

  - 临界点干燥仪（1台）

- 电镜样品传输杆：

  - 双倾大角度三维重构TEM常温样品杆（1台）

  - 单倾低温TEM精密样品杆（1台，含涡轮分子泵一个）

相关指标：

- 超薄切片机：

  - 用于常规TEM电镜样品的超薄切片

  - 切片厚度小于70nm

  - 可以实现连续切片

- 程控冷冻替代仪：

  - 用于TEM电镜样品的低温替代脱水

  - 可编程控制温度变化

  - 具有紫外聚合功能

- 配合高压冷冻仪使用的生物样品快速转移装置：

  - 用于将光镜下观察到的生物样品（细胞）快速转移至高压冷冻仪中，实现样品的快速冷冻

  - 实现转移时间小于5s

- 高真空精密镀膜仪：

  - 用于TEM电镜载网支持膜（主要是碳膜）的喷镀制备

  - 真空度好于10E-7 torr

  - 无油真空系统，具有涡轮分子泵

  - 具有镀膜测厚装置

  - 具有glow discharge 功能

- 临界点干燥仪：

  - 用于扫描电镜生物样品的制备

  - 不需要使用外加循环水

  - 使用液体二氧化碳，不需使用干冰

- 双倾大角度三维重构TEM常温样品杆

  - 用于电子断层三维重构TEM样品杆（配合FEI Tecnai电镜）

  - 倾斜角度大于等于80度

  - 可实现双轴（0度和90度）倾斜

- 单倾低温TEM精密样品杆

  - 用于低温透射电镜的精密样品杆（配合FEI Tecnai 电镜）

  - 维持温度低于－180度，温度漂移小

  - 低温维持时间大于5小时

  - 附带用于抽该样品杆的涡轮分子泵及相关附件

评标形式：

- 应标公司准备相关材料（2份），并针对每个应标项目准备一个10min的报告，报告内容包括：

  - 公司简介（1 min）

  - 应标产品介绍（7min）

    - 性能指标，如何符合所提指标

    - 优点和特长

    - 客户使用情况

  - 应标产品附件（1min）

  - 报价和产品后服（1min）

- 应标公司自行准备报告电脑，或将报告文件以powerpiont 2003的格式存入U盘中在报告前交给招标方；