一、多道电阵列电生理记录系统性能指标

用于可控刺激多个神经元和记录多个神经元的电位活动，有可扩展的编程的软件系统。要求：

- 64道电极阵列芯片，培养神经元

2.  64道电极都可以由程序控制给电流刺激

3.  每道都可以测电极的阻抗；

4.  可以很大程度去除刺激伪迹；

4.  能长期在放置显微镜下在电极阵列芯片上培养神经元所需的二氧化碳、培养液和维持温度灌流系统；

5.  高速USB接口，能由与它设备通过TTL通讯，接收其它仪器的控制和控制其它仪器。

参数：

总电压增：益1200 (61dB)

输入参考噪声：< 2µVRMS (200Hz-3KHz)

低频死角：0.5Hz — 500Hz (adj.), 40dB/dec

高频死角：1KHz — 20KHz (adj.), 20dB/dec

采样频率：Up to 30KHz

温度控制：(5°C min.) to 45°C，±0.1°C

最大刺激电压：±2V

最大刺激电流：±250µA，电流顺从电压

同时刺激：64道

伪迹恢复时间：刺激电极< 2ms，记录电极< 400µs

二、全电动高时空与空间高分辨显微图像分析系统

用途与功能：光刺激神经元和记录神经元的活动，进行高分辨率的显微成像，研究神经元活动的时空性质。有成像和分析的软件系统，并可以具有可编程的扩展性。能与其它仪器用TTL信号进行通讯，接受其它仪器的控制进行记录。

主要技术指标：

1  光学系统：ICCS无限远校正光学系统，物镜/目镜独立双重(轴向、径向)色差校正，保证显微图象的真实性，45mm国际标准物镜齐焦距离。

2  采用最新EC图像对比度增强技术。采用最新无限远光学系统，物镜目镜独立的双重（轴向、径向）色差校正。

3  全系统齐焦技术，保证每个物镜和每个图像出口与观察口都有一致的齐焦性能。

4  显微镜内置电动调焦驱动马达，最小步进：10 nm，调焦行程：10 mm，同轴、独立的粗微调焦手柄，调焦限位，电动的从聚焦位置移出/复位功能。

5  观察镜筒：双目镜筒，带摄影分光镜筒，倾角30°，视野23mm

6  照明装置： 12V100W卤素灯，光量预调开关

7  物镜：物镜：针对倒置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率荧光物镜。10X，数值孔径0.25，工作距离4.4 mm

超长工作距离20X，数值孔径0.40，工作距离8.4mm

超长工作距离40X，数值孔径0.50，工作距离2.0 mm

8  载物台：右手低位同轴手柄操作，手柄高度和松紧可调，高抗磨损性陶瓷覆盖层园角无槽台面设计，行程250mmx2300mm，带控制手柄

9  目镜：10X宽视野目镜，视场数：F.N.,=23，可带眼镜观察，视度可调节；

10  电动物镜转换器：电动6孔物镜转换

11  电动聚光镜：多功能聚光镜，分辨率：N.A.≥0.55 (干镜状态)

12  高效复消色差荧光光路，电动可卸式6位圆盘荧光波段转换器，具有自动位置识别；电动六位滤色镜转盘，含蓝，绿，紫等6个激发滤色镜组件，光陷阱技术以消除杂散光。光陷阱技术，消除杂散光及荧光背景干扰。

13  高效长寿命荧光激发块，可与倒置荧光显微镜通用，多种波段备选；

紫外激发块： 365激发，带通445/50nm发射；

蓝激发块：  450-490nm激发， 带通515-565nm发射；

绿激发块：  546/12nm 激发，  带通590nm发射；

激发块：  560nm 激发，  带通630/75nm发射；

激发块：  592/64nm 激发，  带通675nm发射；

14  120W超长寿命荧光光源

15  通过TFT触控屏控制显微镜并显示工作状态，触控屏可放置于桌面。

16  成像记录CCD。高时间和空间分辨率黑白荧光CCD，配合显微镜，不但能得到高质量的显微荧光图象，还能得到高质量的显微彩色图象。能够记录神经元细胞电活动诱发的蛋白荧光信号的连续的动态变化。

有效像素： 512x512

像素大小：16 x6 m

有效电子深度：160,000 e-

量子效应：>90%

采样频率：35-500 fps

读出噪声：<1e-

最低温度：-100C