中国科学院生物物理研究所独立通气笼盒招标书

用  途：

招标之独立通气笼盒（IVC）产品，笼盒内压差可调正压或负压，主要用于饲养免疫缺陷动物和感染性动物实验。

一、基本要求及技术参数

1.1尘埃粒子数：≥0.5μ的粒子数小于100个（条件：百级）

1.2落下菌数：无检出

1.3单盒泄漏率：≤1%（条件：+20Pa）

1.4单笼盒内换气次数：20~70 次/小时

1.5单笼盒内换气次数：可调

1.6盒内、外压差值：20~50Pa

1.7盒内底层风速：≤0.04米/秒（条件：0.1~0.2m/s）

1.8盒内静态噪声：≤55dB

二、设备需求清单 2.1水瓶外置式小鼠IVC一拖二；数量：1套 2.2水瓶外置式小鼠IVC一拖二；数量：6套 2.3备用周转笼盒：114付 2.4水瓶外置式大鼠IVC一拖二；数量4套 2.5备用周转笼盒：100付 三、质保期：整机系统包括笼盒至少提供3年质保。

四、交货期:一个月内，生物物理研究所。

五、付款方式：

合同签订之日起一周内付全款的50%，设备安装、调试并经过第三方检测合格后付剩余的50%。

六、开标时间和中标产生方式

开标时间：2013年8月12日下午2点

开标地点：图书馆3层会议室（西门）

中标方式：供应商需要做15分钟的产品介绍，现场进行两轮报价，经评审小组讨论，原则上满足条件价格最低者中标。